便携式训练伤超声波等3类设备数量及参数

一、便捷式训练伤超声波治疗仪（13台）

1.仪器具备≥2种治疗频率：≥1MHz和≥3MHz。

2.输入功率：≥100VA。

3.额定输出功率：≥5W，误差≤±20%。

4.绝对最大有效声强：≤3.0W/cm2。

5.波束类型：准直型。

6.波束不均匀系数：≤8.0。

7.十种占空比：10%～100%可调，步进≤10%。

8.单次治疗完成时间：≤30分钟。

9.输出模式：≥9档脉冲模式，≥1档连续模式。

10.配备≥2个治疗探头，≥1个1MHz治疗探头、≥1个3MHz治疗探头。

11.各治疗探头可独立控制，同时使用，且互不干扰。

12.具有医疗器械注册证。

二、便捷式生物刺激反馈仪（14台）

（一）工作环境

a) 环境温度：＋5℃～＋40℃；

b) 相对湿度：≤85%；

c) 大气压力范围：700hPa～1060hPa；

（二）技术参数

2.1 肌电检测

2.1.1 反馈指示

电信号频率为20-500Hz之间，幅值在反馈阈到1000μV之间时，才会触发电刺激和操作游戏。

2.1.2 系统噪声：≤1μV。

2.1.3 差模输入阻抗：＞5MΩ。

2.1.4 共模抑制比：＞100dB。

2.1.5 反馈阈值：

a) 反馈阈值：分为低、中、高三个范围，分别为10μV～300μV可调、10μV～600μV可调、10μV～1000μV

b) 误差不应大于标称值的±10%。

2.1.6 工频噪声的抑制

在刺激仪的输入端叠加一组幅值为100μV(峰-谷值)的工频正弦信号时，反馈指示不应改变。

2.1.7 示值准确度：误差不大于±10%。

2.1.8 分辨率(测量灵敏度)：≤2μV。

2.1.9 通频带

通频带应不窄于20Hz～500Hz(-3dB)(不包括陷波波段)。

2.1.10 工频陷波器

刺激仪应有50Hz限波滤波器，衰减后幅值不大于5μV（峰-谷值）。

（三）性能参数

充电器1：输入a.c. 100V～240V，50Hz～60Hz，0.3A；输出d.c. 5V，1.2A

电池2：电压d.c.7.4V±5%，容量600mAh；

（四）电刺激输出性能

4.1 电刺激输出性能有42个固定处方，10个自定义处方。

a) 频率 ( FQ )：2Hz～100Hz，步进1Hz，允差±10%或±0.5Hz，两者取较大值；

b) 脉宽 ( PD )：50μs～450μs可调，步进10μs；允差±10%；

c) 上升时间（RU）：0～10s，步进1s；允差±10%；

d) 下降时间（RD）：0～10s，步进1s；允差±10%；

e) 持续时间（WT）：1s～20s，步进1s；允差±10%；

f) 间隔时间（RT）：1s～20s，步进1s；允差±10%；

g) 治疗时间（Time）：1min～60min可调，步进为1min，误差为±30s；

h) 输出峰值电流强度 ：0～60mA，0～10mA步进1mA，10mA～20mA步进0.5mA，20mA～60mA步进0.1mA，允差±10%或±2mA，两者取较大值。

4.2.1 触发电刺激，参数如下：

a) 阈值（TH）：10μV～1000μV可调，步进10μV，允差±10%或±2μV，两者取较大值；

b) 频率（FQ）:2Hz～100Hz，步进1Hz，允差±10%或±0.5Hz，两者取较大值；

c) 延迟时间 ( DT ) ：0～4s,步进0.1s，允差±0.05s或允差±10%取大值；

d) 持续时间（WT）:1s～10s，步进0.1s，允差±10%；

e) 输出峰值电流强度：0～60mA，0～10mA步进1mA，10mA～20mA步进0.5mA，20mA～60mA步进0.1mA，允差±10%或±2mA，两者取较大值。

4.2.2 助力电刺激（T2），参数如下：

a) 频率（FQ）：18Hz，允差±10%；

b) 脉宽 ( PD ) ：200μs，允差±10%；

c) 输出峰值电流强度：0～60mA，0～10mA步进1mA，10mA～20mA步进0.5mA，20mA～60mA步进0.1mA，允差±10%或2mA，两者取较大值。

4.3 助力电刺激性能

a) 频率（FQ）：18 Hz,允差±10%；

b）脉宽 ( PD ) ：200μs,允差±10%；

c）输出峰值电流强度 ：0～60mA；0～10mA步进1mA，10mA～30mA步进0.5mA，30mA～60mA步进0.1mA,允差±10%或±2mA，两者取较大值。

（五）蓝牙通讯:平板电脑发出命令信号后，刺激仪应能与其配对连接，连接成功后刺激仪显示蓝牙图标；刺激仪和平板电脑的蓝牙通讯范围，空旷地带大于5厘米小于10米；

（六）GAME游戏模式：

进入多媒体反馈模式（GAME）。

在游戏模式下，共有3个以上游戏可选择，分别用于肌力训练，耐力训练和协调训练。

用户通过收缩肌肉产生肌电信号来控制游戏。在做重复性和厌烦性的肌肉训练时与APP进行互动游戏，让康复训练也充满了乐趣。

（七）具有医疗器械注册证。

三、便携式生物陶瓷热敷袋（124台）

1.长≤270mm，宽≤180mm，高≤40mm，重量≤1.75 kg。

2.保温时间：热敷袋加温到60℃以上，在25℃室温下，30min后外袋中央表面温度≥40℃。

3.耐热性能：瓷珠（不含外包装）在微波炉内加温至不低于100℃时，无破裂。

4.耐压性能：瓷珠在10Kg静态压力下，无破裂时间≥10min。

5.具有医疗器械注册证。