磁共振维保服务技术参数要求

一、项目概况

1、维保项目：两台西门子磁共振维保服务

2、服务期限：3年，最终以签订合同约定起止日期为准。

3、项目预算：450万元/3年

二、投标人资质要求

1、投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构。

2、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

3、投标人需提供经有效年检的三证合一的营业执照，经营范围包含医疗设备维修。

4、投标人需提供以下内容相应的承诺函：除第三方产品外，不得整体或部分将此项目的维保工作转包给其他公司，一经查实将与投标人解除合同，且投标人需赔偿由此引起的一切经济损失。

三、 设备型号及服务范围：

1.西门子 MAGNETOM skyra 3.0T磁共振成像系统，1套。

装机日期：2014年3月4日。

2.西门子 Magnetom Avanto 1.5T磁共振成像系统，1套。

装机日期：2015年3月4日。

*维保范围：磁共振标准配置所有备件（磁体系统、温控箱、检查床、射频线圈、系统机柜、梯度机柜、操作计算机、滤波器等）及其全部附属外围设备（稳压电源、空调、水冷机、无磁转运担架车等）的维修、维护服务，故障配件的免费更换、软件升级及现有故障的恢复,正常液氦消耗添加。

四、服务要求

（一）技术要求：

1. 开机率保障：按全年365天计，保证保修期内设备的开机率≥95％；停机时间每超过一天，维保服务合同期限自动顺延2天。

2.服务响应：服务方提供常设800或400售后服务热线电话，提供24小时*365天免费维修服务和免费技术电话支持。接到故障报修电话后不超过2小时内响应,并及时提供相关的维修解决方案。需现场服务的工程师应在12小时内赶到现场进行修理或更换。

3.预防性保养及安全检查：服务方每年度提供原厂标准的定期现场校准和保养服务不少于4次，并提供书面保养报告；保养包含但不限于如下项目：设备清洁、安全检查、影像质量检查、性能测试及校准、必要的电气环境检查等。

▲4.备件储备及响应能力：服务方须在广东地区设有配件库，特殊情况零备件到达医院的时间最长不超过48小时且确保提供的备件是与原设备型号一致的原厂备件，安装完毕后达到原厂公司设备运行标准；服务方在国内必须具备充足的备件储备，能提供Skyra 3.0T磁共振设备的整机储备证明并提供常用备件的报关单。

5.线圈保障能力：射频线圈为核磁共振主要高值配件，若发生故障服务方须在24小时内提供备用线圈，服务方或其子公司应具备线圈研发生产能力，并提供具有线圈经营范围的营业执照复印件及线圈生产相关的证明材料。

▲6.维修配备能力：服务方须具有西门子磁共振设备维修涉及的专业维修工具，具有Skyra 3.0T维修专用设备匀场仪（备件号为：10501081），提供Skyra 3.0T匀场仪的采购合同、报关单及实物照片。

7.维保管理能力：服务方具有完善的服务管理软件，以保证后期优质的维保服务，提供包含但不限于如下管理软件：核磁质控程序、医疗设备管理系统软件、氦压缩机断电监控管理系统、备件维修管理软件、派工管理软件、配件管理软件、文件备份恢复器。

8.技术维修培训： 服务方在合同期内为采购人提供相应的技术维修培训，包括原理讲解、上机模拟、故障诊断等，服务方须具备经中国医学装备协会评定认可的培训基地，并提供认证证书及合作协议复印件。

（二）商务要求：

1.服务方须具备5年以上从事磁共振设备维修保养服务的经验，须提供企业成立时间及从事磁共振维修保养服务开始时间的相关证明文件。

2.服务方须提供5家或以上同型号磁共振设备保修客户名单（提供合同复印件），同时必须提供液氦加注合同至少1份。

3.服务方须具备处理3.0T MRI 及1.5T MRI设备重大故障的能力，提供磁体除冰或磁体恢复失超合同至少5份（提供合同复印件）。

4.服务方在过去5年内未在其他服务场所发生重大安全事故。

五、保密要求

甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，甲乙双方均有保密义务。

六、服务生效时间

合同生效后，中标方在5日内进场。

七、付款方式

正式合同生效后预付合同金额20%，之后每个季度支付剩余合同金额的1/12。