附件1.3

武警部队医疗设备采购技术参数

设备名称：液基薄层细胞制片染色系统

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 技术性能参数名称 | 参数要求 |
| 1 | 适用范围 | 用于脱落液基细胞及针吸细胞病理检查 |
| 2 | 资质要求 | 产品具有Ⅰ类医疗器械注册证 |
| 3 | 技术参数 | 注：此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标（参照国、军标要求进行明确）、报警及安全要求等，区分★号、▲号和一般指标 |
| 3.1 | 制片方式 | 沉降式制片 |
| ★3. 2 | 最大制片量 | 每批≥24份 |
| ▲3. 3 | 自动化 | 样本加样、沉降、染色全自动完成，减少人为操作误差 |
| 3. 4 | 制片大小 | 制片直径范围在12mm-16mm |
| 3. 5 | 分离提取 | 具备 |
| 3. 6 | 标本类型 | 包含但不限于细胞液基细胞学制片：宫颈细胞、尿液细胞、纤支镜冲洗细胞、浆膜腔积液细胞和细针穿刺细胞等 |
| 3.7 | 染色方法 | 支持包含但不限于巴氏染色、HE染色 |
| 3.8 | 染色控制 | 能够自定义，以满足不同类型标本及调整染色时间 |
| ★3.9 | 染色液加入量 | 可设置≤1.0ml加入量 |
| 3.10 | 控制系统 | 彩色触控显示屏，可实时监测进程 |
| ▲3.11 | 多模式运行 | 支持包含但不限于制片染色、单独制片等模式 |
| 3.12 | 废液处理 | 具有废液回收系统 |
| ★4 | 配置需求 | 注：填写配置清单 |
| 4.1 | 主机 | 1套 |
| 4.2 | 废液回收桶 | 1个 |
| 4.3 | TBS报告系统 | 1套 |
| 5 | 保修期 | 提供由制造商或供应商出具的三年免费质保服务承诺函。 |

★5.专机专用耗材：需求单位综合测算专机专用耗材（试剂）使用量，供应商根据测算3年内使用量提供单价（试剂提供单人份价格），设备生产厂家无此耗材（检测项目）可不提供相应报价，未列耗材（检测项目）供应商可自行添加并提供最低报价。

全自动液基薄层细胞制片机开展的检测治疗项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测（治疗）项目 | 简称 | 预估3年使用量（人份/台） | 备注 |
| 1 | 液基细胞处理试剂及取材刷 | TCT试剂 | 15000 |  |
| 说明：专机专用耗材需设备生产厂家提供相应证明材料。 | | | | |