广东省卫生健康委员会事务中心

医用直线加速器市场调查

报名资料

- 一、调查产品名称：医用直线加速器

- 二、响应产品基本情况

| 产品注册证名称 |  | 产品注册证号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 制造商名称 |  | 规格型号 |  |
| 制造商按工信部联企业〔2011〕300号 工业划型属于 |  | 口大型企业 口中型企业 口小微型企业 |  |
| 制造商从业人员数量 | 人 | 制造商营业收入 | 元 |
| 产品报价（万元） （含5年质保） |  | 质保期后1年保修价格（万元） |  |
| 制造商联系人及电话 |  | 产品生产地 |  |
| 供应商名称 |  | 联系人及电话 |  |

- 三、产品主要技术及配套要求响应表

| 序号 | 具体要求 | 响应的产品符合性 （描述性参数填写”满足”或”不满足”，数字性参数填实际数字） | 其他说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主系统基本情况 |  |  |
| 1.1 | 具备适形放疗、调强放疗、旋转调强放疗、图像引导放射治疗、立体定向放射治疗等技术；医疗器械注册证中临床适用范围需包含立体定向放射治疗。 |  |  |
| 1.2 | 加速管类型：驻波 |  |  |
| 1.3 | 微波功率源：速调管 |  |  |
| 1.4 | 束流偏转与输出系统：≥250度磁偏转系统 |  |  |
| 1.5 | 系统内部的计算机控制体系应具有临床应用模式，特殊治疗应用模式，拍片模式，物理模式和维修模式。 |  |  |
| 1.6 | 嵌入式高效QA功能，QA软件整合于加速器控制台，利用专用模体和机载kV/MV影像系统，可在 5分钟之内快速完成下述QA检查。 |  |  |
| 1.6.1 | 机械性能检查： |  |  |
|  | •治疗等中心范围/定位 |  |  |
|  | •治疗等中心与MV&kV影像等中心的一致性 |  |  |
|  | •准直器旋转误差 |  |  |
|  | •机架定位精度 |  |  |
|  | •治疗床摆位精度 |  |  |
|  | •MLC叶片位置 |  |  |
|  | •铅门位置精度 |  |  |
| 1.6.2 | 束流性能检查： |  |  |
|  | •束流输出量一致性检查 |  |  |
|  | •束流离轴比一致性检查 |  |  |
|  | 束流中心偏移量 |  |  |
| 2 | X线束流特性 |  |  |
| 2.1 | X射线能量≧6MV |  |  |
| 2.2 | 具备FF和FFF模式能量 |  |  |
| 2.3 | 6MVX线FF模式最大剂量率≥600MU/min |  |  |
| 2.4 | 6MVX线FFF模式最大剂量率≥1400MU/min |  |  |
| 2.5 | 6MVX线最大剂量建成深度：当 SSD= 100 cm 、 10 × 10 cm 射野时，1.6cm±0.15cm |  |  |
| 2.6 | X射线平坦度(水下10cm, SSD=100cm)：≤ ±3% (高剂量率模式除外) |  |  |
| 2.7 | X射线对称性(水下10cm ,SSD=100cm)：≤ 2% |  |  |
| 2.8 | 成像专用低能X线能量：≤4MV |  |  |
| 3 | 电子线束流特性 |  |  |
| 3.1 | 电子线能量：＞3档 |  |  |
| 3.2 | 电子线平坦度：≤±5% |  |  |
| 3.3 | 电子线对称性：≤2% |  |  |
| 3.4 | 电子线最大剂量率：≥300MU/min |  |  |
| 3.5 | 电子线中的X线污染：≤5% |  |  |
| 3.6 | 具有≥3个电子线限光筒 |  |  |
| 3.7 | 限光筒具有机械安全防碰撞联锁装置 |  |  |
| 4 | 剂量监测系统 |  |  |
| 4.1 | 出束稳定时间：≤ 0.5s |  |  |
| 4.2 | 剂量稳定性误差：在5个工作日内稳定性偏差≤2% |  |  |
| 4.3 | 射线的纵向和横向对称度参数超过下述数值则启动连锁：2% |  |  |
| 4.4 | 具备剂量伺服系统，保证引出的束流具有优异的剂量学指标，充分满足国家标准 |  |  |
| 4.5 | 电离室结构：密封式四通道电离室 |  |  |
| 5 | 机械运动系统 |  |  |
| 5.1 | 机架旋转角度范围：≥ ±185° |  |  |
| 5.2 | 机架旋转精度：≤0.3° |  |  |
| 5.3 | 源轴距(SAD)：100±0.2cm |  |  |
| 5.4 | 等中心高度：≤ 130cm |  |  |
| 5.5 | 等中心到机头的净空间：≥ 41cm |  |  |
| 5.6 | 机架等中心精度：≤ 0.5mm半径球体 |  |  |
| 5.7 | 具备两层独立准直器 |  |  |
| 5.8 | 上层独立准直器移动范围：-10cm 到 +20cm |  |  |
| 5.9 | 下层独立准直器移动范围：-2cm 到 +20cm |  |  |
| 5.10 | 准直器系统旋转精度：≤ ±0.5° |  |  |
| 5.11 | 独立准直器和多叶准直器联合漏射率：≤0.05% |  |  |
| 6 | 多叶准直器 |  |  |
| 6.1 | 内置式单层电动多叶准直器 |  |  |
| 6.2 | 叶片在等中心处的最小投影宽度：≤5mm |  |  |
| 6.3 | 叶片数量：≥ 120 |  |  |
| 6.4 | 叶片运动速度：≥ 2.5cm/s |  |  |
| 6.5 | 叶片位置精度：≤ ±1mm |  |  |
| 6.6 | 多叶准直器最大照射野：40cm x 40cm |  |  |
| 6.7 | 多叶准直器可进行动态叉指状运动 |  |  |
| 6.8 | 独立准直器和多叶准直器联合漏射率: ≤ 0.03% |  |  |
| 6.9 | 叶片端面过等中心距离: ≥ 20cm |  |  |
| 6.10 | 叶片端面半影值(6MV, Dmax, SAD=100cm, 10×10cm射野): ≤ 5mm |  |  |
| 7 | 治疗模式 |  |  |
| 7.1 | 支持静态调强放疗 |  |  |
| 7.2 | 支持动态调强放疗 |  |  |
| 7.3 | 支持容积旋转调强放疗，机架旋转速度、照射野形状、剂量率均可连续动态变化 |  |  |
| 7.4 | 支持门控容积旋转调强放疗 |  |  |
| 8 | 治疗床 |  |  |
| 8.1 | 六维运动调节功能，全碳纤维床面板，床所有运动可在控制室遥控。 |  |  |
| 8.2 | 负载能力: ≥ 150kg |  |  |
| 8.3 | 垂直移动范围 ≥ 95cm |  |  |
| 8.4 | 前后移动范围 ≥ 110cm |  |  |
| 8.5 | 左右移动范围 ≥ ±24cm |  |  |
| 8.6 | 治疗床的等中心旋转体范围 ≥ ±94˚ |  |  |
| 8.7 | 治疗床的等中心旋转误差 ≤ ±0.5˚ |  |  |
| 8.8 | x线的衰减率≤ 3% |  |  |
| 9 | kV级X线影像系统 |  |  |
| 9.1 | 硬件要求 |  |  |
| 9.1.1 | X线球管阳极热容量：≧1,5MHU |  |  |
| 9.1.2 | X线球管最大阳极散热率：≧3,900HU/s |  |  |
| 9.1.3 | X线球管双焦点尺寸：小焦点≤0.4 mm, 大焦点≤ 1.0mm |  |  |
| 9.1.4 | 高压发生器最大功率：≥50kW |  |  |
| 9.1.5 | kV范围：40kV到140kV |  |  |
| 9.1.6 | 非晶硅平板探测器尺寸：≥ 39cm x 29cm |  |  |
| 9.1.7 | 探测器最大像素矩阵：≥ 1400x 1050 |  |  |
| 9.1.8 | 图像采集帧频≥14帧/秒 |  |  |
| 9.1.9 | MV与KV等中心一致性：≤0.6mm |  |  |
| 9.1.10 | 具有防碰撞安全连锁功能 |  |  |
| 9.2 | 软件要求 |  |  |
| 9.2.1 | 扫描模式：kV级锥形束CT扫描 |  |  |
| 9.2.2 | 具有2D拍片功能 |  |  |
| 9.2.3 | 具有2D/3D匹配功能，通过2D正交平片与计划CT比较计算，得出摆位误差 |  |  |
| 9.2.4 | 具有kV透视模式 |  |  |
| 9.2.5 | 具有自动触发成像功能：在治疗过程中，在预设的条件下触发kV图像采集 |  |  |
| 9.2.5.1 | 支持在特定的机架角度间隔触发成像 |  |  |
| 9.2.5.2 | 支持在特定的时间间隔触发成像 |  |  |
| 9.2.5.3 | 支持在特定的照射剂量（MU）触发成像 |  |  |
| 9.2.5.4 | 支持在特定的呼吸时相触发成像 |  |  |
| 9.2.6 | 具有自动暂停射束功能 |  |  |
| 9.2.6.1 | 自动识别触发影像中的标记物 |  |  |
| 9.2.6.2 | 能够对摆位误差进行即时定量分析 |  |  |
| 9.2.6.3 | 一旦超出预设的误差限值，可自动暂停射束 |  |  |
| 9.2.7 | CBCT重建视野（FOV）：头部≥24cm；体部≥45cm |  |  |
| 9.2.8 | CBCT标准重建长度：≥16cm |  |  |
| 9.2.9 | 提供延伸长度CBCT功能，可将接续采集的多个CBCT自动拼接起来 |  |  |
| 9.2.10 | 提供FDK标准CBCT重建方法 |  |  |
| 9.2.11 | CBCT最小重建层厚：≤1mm |  |  |
| 9.2.12 | CBCT最高空间分辨率：≥12 lp/cm |  |  |
| 9.2.13 | CBCT的HU精度：±50HU |  |  |
| 9.2.14 | 提供4D CBCT功能 |  |  |
| 9.2.14.1 | 支持患者自由呼吸下的四维CBCT成像 |  |  |
| 9.2.14.2 | 在控制台显示横断面、冠状面和矢状面的四维影像 |  |  |
| 9.2.14.3 | 支持基于呼吸周期的不同时相进行4D CBCT 重建 |  |  |
| 9.2.14.4 | 呼吸时相的CBCT体积数量：≥10个 |  |  |
| 9.2.14.5 | 可以电影模式播放内部解剖结构的运动情况 |  |  |
| 9.2.14.6 | 支持与4D CT影像的在线匹配和校准 |  |  |
| 9.2.14.6.1 | 支持与最大密度投影（MIP）图像的配准 |  |  |
| 9.2.14.6.2 | 支持平均三维密度投影（Avg3D）的配准 |  |  |
| 9.2.14.6.3 | 支持与某一呼吸时相的图像进行配准 |  |  |
| 10 | 电子射野影像系统 |  |  |
| 10.1 | 硬件要求 |  |  |
| 10.1.1 | 图像采集装置应采用非晶硅平板成像器 |  |  |
| 10.1.2 | 图像成像器的有效感应面积：≥ 42cm x 42cm |  |  |
| 10.1.3 | 像素矩阵大小：≥ 1280 x 1280 |  |  |
| 10.1.4 | 图像采集帧频：≥20帧/秒 |  |  |
| 10.1.5 | 能够支持FFF高剂量率成像 |  |  |
| 10.1.6 | 成像器可以三维运动，沿射束中轴运动范围大于50cm。 |  |  |
| 10.1.7 | 成像器可远程控制其自动收回和展开，展开时间≤10s |  |  |
| 10.1.8 | 成像器Z轴方向移动范围（与等中心点距离）：≥60cm |  |  |
| 10.1.9 | 具有防碰撞安全连锁功能 |  |  |
| 10.2 | 软件要求 |  |  |
| 10.2.1 | 能与放疗专用网络系统实现联网 |  |  |
| 10.2.2 | 可同时察看实时成像和对比参考图像（模拟机图像、DRR） |  |  |
| 10.2.3 | 图像采集后可自动进行图像增强处理 |  |  |
| 10.2.4 | 图像采集后自动关闭加速器的射线输出 |  |  |
| 10.2.5 | 可自动/手动调节窗宽/窗位。 |  |  |
| 10.2.6 | 图像放大/缩小显示 |  |  |
| 10.2.7 | 图像编辑功能 |  |  |
| 10.2.8 | 几何测量功能 |  |  |
| 10.2.9 | 栅格覆盖显示 |  |  |
| 10.2.10 | 自动照射野边界搜索 |  |  |
| 10.2.11 | 统计直方图的计算和显示 |  |  |
| 10.2.12 | 可回放运动图像 |  |  |
| 10.2.13 | 可进行文字标注 |  |  |
| 10.2.14 | 定位匹配功能：可对参考图像和实时成像进行照射野边界和解剖结构定位匹配的检测并可进行位移的测量，从而确定照射野的摆位误差。 |  |  |
| 10.2.15 | 具有DICOM输入、输出接口 |  |  |
| 11 | 呼吸门控系统 |  |  |
| 11.1 | 配置自由呼吸式门控系统 |  |  |
| 11.2 | 支持呼吸门控放射治疗，根据病人呼吸幅度触发治疗射束的启动和终止。 |  |  |
| 11.3 | 支持呼吸门控下的容积旋转调强放疗 |  |  |
| 11.4 | 支持治疗中呼吸门控自动触发成像 |  |  |
| 12 | 配套设备及附件 |  |  |
| 12.1 | 提供稳压电源1台 |  |  |
| 12.2 | 提供水冷机1台 |  |  |
| 12.3 | 提供激光定位系统1套 |  |  |
| 12.4 | 提供监视与对讲系统1套 |  |  |
| 12.5 | 提供楔形板1套，包括15、30、45和60度4个 |  |  |
| 12.6 | 提供挡铅托盘25个 |  |  |
| 12.7 | 提供维修工具1套 |  |  |
| 12.8 | 提供质控模体 |  |  |
| 12.8.1 | 提供用于测量CBCT图像对比度、空间分辨率和均匀性的模体。 |  |  |
| 12.8.2 | 提供用于测量kV成像系统的空间分辨率和对比度的模体。 |  |  |
| 12.8.3 | 提供MV对比度模体 |  |  |
| 12.8.4 | 提供几何参数模体，用于图像引导治疗流程的质量控制。 |  |  |
| 12.9 | QA系统1套 |  |  |
| 12.10 | 绝对剂量仪，含0.6cc0.13cc探头 |  |  |
| 12.11 | 二维、三维质量验证设备一套 |  |  |
| 12.12 | 固体水及开口小水箱1套 |  |  |
| 12.13 | 热丝切割机、铅熔炉、制铅挡板1套 |  |  |
| 12.14 | 晨检仪1套 |  |  |
| 12.15 | 人体固定架-碳纤维一体化底座2套 |  |  |
| 12.16 | 透明头枕2套 |  |  |
| 12.17 | 人体固定架-碳纤维手臂支撑架2套 |  |  |
| 12.18 | 人体固定架-脚部垫2套 |  |  |
| 12.19 | 适配条4根 |  |  |
| 12.2 | 固定条(快拆型)4根 |  |  |
| 12.21 | 俯卧盆腔泡棉组件1套 |  |  |
| 12.22 | 俯卧乳腺泡绵组件1套 |  |  |
| 12.23 | 定位膜-头部定位膜10片 |  |  |
| 12.24 | 定位膜-头颈肩部定位膜10片 |  |  |
| 12.25 | 定位膜-颈胸部定位膜10片 |  |  |
| 12.26 | 腹部定位膜10片 |  |  |
| 12.27 | 胸部定位膜10片 |  |  |
| 12.28 | 体部定位膜10片 |  |  |
| 12.29 | 体部定位袋120*80CM10个 |  |  |
| 12.3 | 体部定位袋150x80cm10个 |  |  |
| 12.31 | 体部定位袋180x80cm10个 |  |  |
| 12.32 | 全身真空袋5个 |  |  |
| 12.33 | 俯卧盆腔真空袋5个 |  |  |
| 12.34 | 俯卧乳腺真空袋5个 |  |  |
| 12.35 | 人体定位垫-头部定位垫10个 |  |  |
| 12.36 | 人体定位垫头颈肩部定位垫10个 |  |  |
| 12.37 | 体部塑形垫10个 |  |  |
| 12.38 | 弹性魔术带(双面贴勾)1盒 |  |  |
| 12.39 | 双面钩魔术贴1盒 |  |  |
| 12.4 | 恒温烤箱1台 |  |  |
| 12.41 | 恒温水箱1台 |  |  |
| 12.42 | 真空泵1台 |  |  |
| 12.43 | 套装模室工具1套 |  |  |
| 12.44 | 高密度泡沫块30块 |  |  |
| 12.45 | 铅模操作柜1个 |  |  |
| 12.46 | 金属标记点2盒 |  |  |
| 12.47 | 职区标记笔5盒 |  |  |
| 12.48 | 放疗专用图章1套 |  |  |
| 12.49 | 组织补偿膜(无膜组织补偿胶体30x30x05cm)5块 |  |  |
| 12.5 | 组织补偿膜(无膜组织补偿胶体30x30xcm)5块 |  |  |
| 12.51 | 组织补偿膜(有膜组织补偿胶体30x30x0.5cm)2块 |  |  |
| 12.52 | 组织补偿膜(有膜组织补偿胶体30x30x1cm)2块 |  |  |
| 12.53 | 高级巡检仪1台 |  |  |
| 12.54 | 射线报警仪3台 |  |  |
| 12.55 | 个人剂量数字报警4个 |  |  |
| 12.56 | 温度气压表2台 |  |  |
| 13 | 放射治疗计划系统 |  |  |
| 13.1 | 1套放射治疗计划系统，包含：物理师工作站≧5套、医生工作站≧8套，以及支持运行该系统所必需的所有软件和硬件。 |  |  |
| 13.2 | 软件基本环境 |  |  |
| 13.2.1 | 系统架构：系统应基于“客户～服务器”模式 |  |  |
| 13.2.2 | 临床与管理数据库：数据库应是关系型数据库管理系统，如Oracle, Sybase, Informix。建立在符合ANSII规定标准的SQL语言上 |  |  |
| 13.2.3 | 数据传输协议：支持HL-7接口协议 |  |  |
| 13.3 | 软件功能要求 |  |  |
| 13.3.1 | 图像配准 |  |  |
| 13.3.1.2 | 具有CT、MRI、CBCT、PET图像配准功能 |  |  |
| 13.3.1.2 | 具有多种类型图像的配准和勾画工具 |  |  |
| 13.3.1.3 | 具有三维图像混合功能 |  |  |
| 13.3.1.4 | 支持图像的形变配准 |  |  |
| 13.3.1.5 | 具备蒙特卡罗精度算法，许可License≧15个 |  |  |
| 13.3.1.6 | 提供配准结果评估工具 |  |  |
| 13.3.2 | 结构勾画 |  |  |
| 13.3.2.1 | 支持自动SUV勾画 |  |  |
| 13.3.2.2 | 支持多模态影像勾画 |  |  |
| 13.3.2.3 | 支持4D影像数据处理 |  |  |
| 13.3.2.3.1 | 支持生成MIP、AIP和minIP图像 |  |  |
| 13.3.2.3.2 | 可合成照射靶体积ITV |  |  |
| 13.3.2.3.3 | 可进行刚性、形变的4D结构派生 |  |  |
| 13.3.2.3.4 | 可浏览呼吸幅度曲线 |  |  |
| 13.3.2.3.5 | 支持4D体积统计，评估质心和体积变化 |  |  |
| 13.3.2.3.6 | 支持勾画和计划射野上播放4D电影 |  |  |
| 13.3.2.4 | 支持临床协议模板 |  |  |
| 13.3.2.5 | 支持基于经验知识库的自动勾画 |  |  |
| 13.3.2.5.1 | 提供一个预置专家图谱库 |  |  |
| 13.3.2.5.2 | 可检索肿瘤部位和分期说明 |  |  |
| 13.3.2.5.3 | 支持创建自定义图谱库 |  |  |
| 13.3.2.5.4 | 能够编辑现有专家库中的病例 |  |  |
| 13.3.2.5.5 | 提供解剖图谱，描述各解剖结构详细信息 |  |  |
| 13.3.2.5.6 | 支持2个图谱及以上的自动勾画 |  |  |
| 13.3.2.5.7 | 肺肿瘤自动勾画 |  |  |
| 13.3.2.5.8 | PET阈值勾画 |  |  |
| 13.3.3 | 计划设计 |  |  |
| 13.3.3.1 | 支持野中野技术 |  |  |
| 13.3.3.2 | 支持补偿器计划设计 |  |  |
| 13.3.3.3 | 支持电子线放疗计划 |  |  |
| 13.3.3.4 | 支持正向放疗计划设计 |  |  |
| 13.3.3.5 | 支持同一供应商不同设备之间的治疗换机 |  |  |
| 13.3.3.6 | 支持逆向调强放疗计划设计 |  |  |
| 13.3.3.7 | 支持容积旋转调强放疗技术 |  |  |
| 13.3.3.8 | 支持射野自动避让选定的危及器官 |  |  |
| 13.3.3.9 | 支持适形弧计划设计 |  |  |
| 13.3.3.10 | 支持自动优化射野衔接剂量分布 |  |  |
| 13.3.3.11 | 支持加载计划模板 |  |  |
| 13.3.3.12 | 可设定射束在特定机架角度暂停出束（角度避让） |  |  |
| 13.3.3.13 | 支持对调强放疗计划的优化过程GPU加速 |  |  |
| 13.3.4 | 剂量计算 |  |  |
| 13.3.4.1 | 电子线剂量计算应支持蒙特卡洛算法 |  |  |
| 13.3.4.2 | 支持各向异性解析算法 |  |  |
| 13.3.4.3 | 提供针对IMRT和VMAT的快速优化计算算法 |  |  |
| 13.3.4.4 | 提供蒙特卡洛精度的光子剂量计算算法 |  |  |
| 13.3.5 | 质量保证 |  |  |
| 13.3.5.1 | 支持创建基于水箱或模体的验证计划 |  |  |
| 13.3.5.2 | 支持水等效深度和距离的测量 |  |  |
| 13.3.5.3 | 提供射野剂量验证算法 |  |  |
| 13.3.5.4 | 支持IMRT和VMAT计划的射野剂量计算 |  |  |
| 13.3.6 | 计划评估 |  |  |
| 13.3.6.1 | 支持并排计划剂量分布比较 |  |  |
| 13.3.6.2 | 支持多个结构、多个计划的DVH比较 |  |  |
| 13.3.6.3 | 支持外照射计划的叠加和相减 |  |  |
| 13.3.6.4 | 支持近距离治疗计划的叠加和相减 |  |  |
| 13.3.6.5 | 支持外照射计划的鲁棒性评估 |  |  |
| 13.3.6.6 | 支持电子计划批准 |  |  |
| 13.3.7 | 应用程序接口（API） |  |  |
| 13.3.7.1 | 提供官方API程序编写文档 |  |  |
| 13.3.7.2 | 用程序接口应支持计划、DVH、剂量、结构和图像数据的访问 |  |  |
| 13.3.7.3 | 支持优化目标、参数和通量数据的访问 |  |  |
| 13.3.7.4 | 支持射野、附件参数的数据访问 |  |  |
| 13.3.7.5 | 支持可视化编程 |  |  |
| 14 | 肿瘤放射治疗网络信息管理系统 |  |  |
| 14.1 | 网络信息管理系统硬件要求 |  |  |
| 14.1.2 | 网络工作站数量：3套 |  |  |
| 14.2 | 网络信息管理系统软件要求 |  |  |
| 14.2.1 | 提供肿瘤放疗管理功能模块（≥2个授权），具有基础统计数据信息、诊断信息、分期信息、放射治疗数据管理、治疗报告、费用统计和工作流管理工具。 |  |  |
| 14.2.2 | 提供肿瘤影像管理功能模块（≥2个授权），可以让用户浏览患者的影像，通过定位影像与治疗影像的对比来确认患者摆位是否正确，提供对患者的MV、kV平片以及CBCT影像的增强和分析工具。 |  |  |
| 14.2.3 | 提供疾病管理功能模块（≥1个授权），包含电子病例功能，使临床工作人员在患者的整个治疗流程中都可以对患者健康信息进行评估、监测、记录和存档。用户可以在文档工作区对电子病例中患者相关文档进行创建、显示和储存，包括文档批准。 |  |  |

产品主要技术及配套要求响应小结：

技术参数共128条，报名医用直线加速器满足  条，其中：

1. 主系统基本情况要求6条，报名医用直线加速器满足  条；

2. X线束流特性要求8条，报名医用直线加速器满足  条；

3. 电子线束流特性要求7条，报名医用直线加速器满足  条；

4. 剂量监测系统要求5条，报名医用直线加速器满足  条；

5. 机械运动系统要求11条，报名医用直线加速器满足  条；

6. 多叶准直器要求10条，报名医用直线加速器满足  条；

7. 治疗模式要求4条，报名医用直线加速器满足  条；

8. 治疗床要求8条，报名医用直线加速器满足  条；

9. kV级X线影像系统要求2条，报名医用直线加速器满足  条；

10. 电子射野影像系统要求2条，报名医用直线加速器满足  条；

11. 呼吸门控系统要求4条，报名医用直线加速器满足  条；

12. 配套设备及附件要求56条，报名医用直线加速器满足  条；

13. 放射治疗计划系统要求3条，报名医用直线加速器满足  条；

14. 肿瘤放射治疗网络信息管理系统要求2条，报名医用直线加速器满足  条。

- 四、响应的产品配置清单

| 序号 | 配置名称 | 数量 | 单位 | 是否第三方产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

五、响应的产品历史成交信息（近3年）

| 序号 | 客户名称 | 预算价 （万元） | 中标价 （万元） | 中标 品牌 | 中标 型号 | 合同 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

- 六、响应的产品后续采购情况

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等情况：

2.如无需耗材，只需提供备品备件报价明细；如无需备品备件，在备注处说明：无耗材、备品备件内容。

3.以上报价为设备含税价格包括了货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、税费等一切费用。

- 七、产品及供应商资质情况

- （一）制造商

- 1.营业执照

- 2.医疗器械生产许可证

- 3.医疗器械经营许可证

- （二）供应商

- 1.营业执照

- 2.医疗器械经营许可证

- 3.医疗器械经营备案凭证

- 4.制造商授权代理资料

- （三）产品相关检测报告

- （四）产品彩页

- 八、售后服务方案

- （一）保修期及保修期满后维修（年保）及配件价格优惠折扣承诺

- （二）保修期内的三包原则、维修保障方案、培训方案

### 九、其他调查内容

（一）现有产品的技术路线、工艺水平、技术水平或行业的发展历程、行业现状如何？

（二）本项目涉及哪些行业内强制性要求、企业资质、产品资质、人员资质？

（三）本项目涉及哪些相关标准和规范？

（四）本项目市场竞争程度如何？哪些品牌或单位的实力较强？

（五）本项目的价格水平或价格构成如怎样的？

（六）其他需要说明的内容？